# 压力扫描阀MPS4164+DSM4000使用指南

- 设置电脑端IP地址191.30.41.122

- 软件安装

- http://labcae.hit.edu.cn/2018/0425/c10106a205319/page.htm下载安装

- 连接设备

- 电源开关  压力参考点  主机开关  状态指示灯

- power亮通电中，scan亮采集中，ready亮待机中

- 软件设置

- Configuration设定主机与IP地址

- 选择DSM主机，设置IP地址191.30.41.167

- Connect连接

- 常用参数查看与设置

- List p 很重要 要设置

- >LIST NAS  （列出通讯信息）

- SET USERNAS admin1

- SET PASSNAS Pass2022!

- SET ENNAS 1                                 1改成0

- SET PATHNAS Scanivalve

- SET IPNAS 191.30.30.30

- SET FILENAS data_DSM167_

- SET ENNTP 0

- SET IPNTP 0.0.0.0

- SET UTCOFFSET 0

- >LIST P  （列出所有模块的系列号参数）

- SET DSM4000 167                             主机号

- SET SN1 2082                                阀块SN

- SET SN2 0

- SET SN3 0

- SET SN4 0

- SET SN5 0

- SET SN6 0

- SET SN7 0

- SET SN8 0

- >LIST C  (列出所有控制参数)

- SET ZC 1

- SET UNITSCAN PA

- SET CVTUNIT 6894.759766

- SET BIN 1                        1为二进制（常用），0为十进制

- SET EU 1

- SET CALZDLY 15

- SET MPBS 5

- SET CALPER 500

- SET CALAVG 64

- SET MAXEU 9999.00

- SET MINEU -9999.00

- SET STARTCALZ 0

- SET FILLONE 0

- SET A2DCOR 1

- >LIST S  (列出所有采集参数)

- SET PERIOD 25                       25对应625采样频率

- SET ADTRIG 0                        0软件触发，1外触发

- SET SCANTRIG 0

- SET PAGE 0

- SET QPKTS 1

- SET BINADDR 23 191.30.41.122

- SET IFC 0 0

- SET TIMESTAMP 0

- SET FM 1

- SET TEMPPOLL 1

- （PRRIOD为通道间隔25μs，64通道扫描一次用时64*25μs=0.0016s， 1/0.0016=625Hz）

- >LIST SG 1  （列出第一个DSM4000的采集参数）

- SET AVG1 1

- SET FPS1 100                                 采样数

- SET SGENABLE1 1

- SET CHAN1 1-1..1-64                         采样通道

- 其它DSM4000命令集

- LIST I

- 列出所有信息参数

- LIST MI

- 列出所有模块的信息参数

- TEMP EU

- 看所有模块的温度

- SET ZC 1

- 设置零点补偿（0：不补偿零点值；1：补偿零点值）

- SET CHAN1 0

- 删除所有的采集通道

- SET CHAN1 1-1..1-64

- 设置采集从第1个模块的第1个通道至第1个模块的第64个通道所有通道的采集（第一个模块64通道都采集）

- SET CHAN1 1-1..8-64

- 设置采集从第1个模块的第1个通道至第8个模块的第64个通道所有通道的采集（8个模块都采集）

- 5，采集实验数据

- Start Binary开启数据通讯

- 设置数据存储路径及文件名

- 输入命令calz清零，“ready”熄灭；“ready”重新亮起清零结束

- 输入命令scan采集，“scan”亮起；“scan”熄灭采集结束

- Close Binary关闭数据通讯

- Convert Binary导出数据

- 选择目标文件

- 转换完成